УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

____________________

«___»__________2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

| 1 | Предмет закупки Количество | Климатическая камера с фотосистемой 1компл. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 28.29.60.900 Машины, промышленное и лабораторное оборудование для обработки материалов материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры (с элекронагревом или без него), прочие, не включенные в другие группировки |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки | Конкурентный лист В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации |  |
|  | 1. Технические требования |  |
|  | 1.1. Объем камеры (полезный объем), л | 220 - 300 |
|  | 1.2. Источники света | Источник света, обеспечивающий при условии общей световой экспозиции не менее 1,2 млн. люкс-часов и энергетической экспозиции в ближней ультрафиолетовой области не менее 200 Вт*ч/м². |
|  | 1.3. Количество полок | Не менее 2 шт. |
|  | 1.4. Размещение ламп | Над каждой полкой |
|  | 1.5. Диапазон температур, °С | +10 ÷ +60 (с увлажнением и включенным светом) |
|  | 1.6. Отклонение температуры от среднего значения, °С | Не более ±1 |
|  | 1.7. Диапазон влажности, % ОВ | 20 ÷ 80 |
|  | 1.8. Диапазон влажности с включенным светом, % ОВ | до 75 |
|  | 1.9. Отклонение влажности от среднего значения, % ОВ | Не более ±2 |
|  | 1.10. Максимальная нагрузка на полку, кг | Не менее 7 |
|  | 1.11. Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
|  | 1.12. Хладагент | Экологически безопасный хладагент |
|  | 1.13. Рабочие условия в помещении | Температура + 18 - +30 С° |
|  | 1.14. Качество воды | Вода очищенная, в соответствии ГФ РБ II, т.2, стр.309 |
|  | 1.15. Подключение | - Электропитание – 220 В, 50 Гц, максимальная нагрузка не более 4 кВт; |
|  | 1.16. Оснащение | - Наличие источников света, обеспечивающих условия общей световой экспозиции не менее 1,2 млн. люкс-часов и энергетической экспозиции в ближайшей ультрафиолетовой области не менее 200 ватт-часов/м² - Датчики освещенности для видимого света и УФ-излучения (для измерения и протоколирования значений); - Датчик температуры - Pt100; - Датчик влажности - электронный датчик |
|  | 1.17. Внешние размеры, мм | Глубина или ширина не более 1000, высота не более 2000 |
|  | 1.18. Конструктивные особенности | - Увлажнение воздуха с помощью парогенератора. - Нагрев камеры – электронагрев, равномерный по всему объему камеры. - Циркуляция воздуха в камере: принудительная. - Внутренняя вентиляция для гомогенных условий температурного контроля. - Камера должна быть оснащена колесиками для удобного перемещения с системой стопоров для ее фиксации в рабочем положении. - Для удобства эксплуатации и обслуживания, рабочая камера должна быть расположена сверху, над подготовительным блоком. |
|  | 1.19. Система контроллер | PID (LCD дисплей) |
|  | 1.20. Функциональные характеристики контроллера | - Функция калибровки температуры, влажности и освещенности в 3 или более точках (возможность калибровки непосредственно на контроллере); - Программирование режима работы источников света (по уровню освещенности (дозе) и/или времени работы ламп); - Внутренняя запись данных (освещенность, температура, влажность) с возможностью отображения в графическом и числовом виде; - Регулируемая система нагрева/охлаждения; - Наличие русского языка в микропрограмме контроллера; - Возможность циклического запуска программы; - Обзор установленных параметров в процессе работы; - Независимые системы контроля температуры и влажности в камере, сообщение о превышении/понижении установленного диапазона температуры и влажности; - Сигнализация при сбоях в работе источников света; - Сохранение программы при сбоях электропитания; - Сигнализация открытой двери; - Сигнализация при сбоях в работе датчика влажности, температурного датчика (два дублирующих друг друга датчика Pt100 класса А с 4-контактной схемой на случай выхода из строя одного из них); - Система контроля сбоев электропитания; - Часы реального времени. |
|  | 1.21. Эксплуатация и обслуживание | - Наличие системы защиты от перегрева с блокировкой нагрева. - Цифровой таймер в диапазоне от 1 минуты до не менее 999 часов регулируемые параметры: - температура, относительная влажность, освещенность, запрограммированное время; - регулируемая отсрочка старта (от 1 минуты до не менее 99 часов и с возможностью указания даты и времени); - регулируемое время поддержания установленной температуры (от 1 мин до не менее 999 ч), либо наличие функции – непрерывная работа. - Наличие микропроцессорного управления с внешним ЖК экраном для управления камерой в автоматическом режиме. - Наличие интерфейса RS232 и USB порта для возможности сохранения данных на внешнем носителе. - Наличие дополнительного валидационного порта для возможности проведения дополнительного, независимого контроля поддерживаемых в камере параметров. |
|  | 1.22. Комплект поставки | - Комплект шлангов и измерительных приборов для подключения климатической камеры к водопроводу очищенной воды; - Комплект шлангов, насос сточных вод для подключения к канализации; - Инструкция по эксплуатации и обслуживанию, на русском языке, техническая документация на все электронные компоненты на русском языке, электросхемы, пневмосхемы, гидравлические схемы; - Валидационный пакет документов IQ/OQ/PQ на русском или английском языке. |
|  | 2. Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям: 2.1. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; 2.2. Технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. 2.3. При наличии шкал средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах: давление - Па, температура - °С. 2.4. Максимальный уровень шума при любом режиме работы оборудования не более 80 Дб. 2.5. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |  |
|  | 3. Наличие в комплекте поставки следующих документов - сертификат происхождения, протоколы заводских испытаний, валидационный пакет документов (IQ/OQ/PQ) на русском, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке, техническая документация на все электронные компоненты на русском языке, электросхемы, пневмосхемы, гидравлические схемы. Форма протоколов IQ, OQ, PQ а также список и количество требуемых тестовых материалов, методики проведения тестов и требуемое оборудование, необходимые для проведения валидации должны быть согласованы с заказчиком в процессе FAT или не позднее 30 календарных дней до их проведения. |  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Г.Борисов, ул.Чапаева, 64 Ориентировочный срок поставки – 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | По факту поставки в два этапа: 80% - по факту поставки на склад покупателя в течение 30 календарных дней; 20% - после ввода оборудования в эксплуатацию (после подписания акта ввода) в течение 30 календарных дней. |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работы, обучение работе на оборудовании персонала лаборатории (не менее 2-х человек), метрологическая аттестация (по температуре, по влажности, по освещенности), заполнение протоколов IQ/OQ/PQ. |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения | Договор заключается в срок не ранее чем через 5 рабочих дней со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. Проект договора прилагается. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия. Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение на бумажном носителе в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2021 - ________– закупка климатической камеры с фотосистемой. Подача предложений – до 13.00 «28» мая 2021 года. В предложении участника должно быть предоставлено: - коммерческое предложение (форма прилагается) - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается) - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания Цена конкурсного предложения нерезидентов Республики Беларусь может быть выражена в российских рублях, долларах США, ЕВРО; для резидентов Республики Беларусь – в белорусских рублях, либо в эквиваленте в долларах США, ЕВРО с оплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день выписки товарной или товарно-транспортной накладной. При оценке конкурсных предложений, для приведения цен конкурсных предложений к единой валюте будет использован белорусский рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленный на день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями при наличии предложений от резидентов Республики Беларусь выраженных в белорусских рублях. При отсутствии предложений от резидентов Республики Беларусь, выраженных в белорусских рублях для приведения предложений к единой валюте будет использована наиболее массово представленная валюта из допустимых |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 11.1. Заявление участника о наличии сервисного центра для обслуживания на территории РБ, осуществляющего техническую поддержку поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы производителя, подтвержденную соответствующими полномочиями фирмы-производителя и квалификационными сертификатами специалистов. 11.2. Копия свидетельство регистрации юридического лица. 11.3. Заявление участника о гарантийном сроке на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев. 11.4. Копии сертификатов, в т.ч. о соответствии стандарту ISO 9001, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 11.5. Заявление о применении преференциальной поправки (в случае наличия такого права), а также документы для подтверждения ее применения в соответствии с п.15 Задания 11.6. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. 11.8. Сведения о наличии опыта поставок аналогичного оборудования. |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | Наименьшая стоимость |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливаются |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки | При проведении процедуры закупки, применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов в случае предложения участником процедуры закупки товаров, происходящих из Республики Беларусь, а также стран, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. При применении преференциальной поправки цены предложений участников процедуры закупки, предлагающих товары, указанные в части первой настоящего подпункта, уменьшаются на 15 процентов для целей оценки и сравнения предложений. Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки, является один из документов: - для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров; - для товаров, происходящих из государств - участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом). Документ должен быть выдан не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи предложения |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 100 000,00 рублей РБ |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | Р-13494-2021 ООО «АНКАР-ИМЭК» tender.ankar@gmail.com |

Специалист по организации закупок                             А.А. Новиченок

Главный механик                                                             Д.Н. Галаганюк