Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика лабораторной микроволновой системы кислотного разложения (минерализации) проб

| Требования задания на закупку |  | Описание предлагаемого участником товара |
| --- | --- | --- |
| Модель, производитель |  | Указать марку/производителя |
| Требования по п.1. «Технические характеристики» |  |  |
| 1.1. Мощность | 1800 Вт; |  |
| 1.2. Максимальная выдерживаемая температура, давление | Не менее 310 °С; Не менее 15МПа |  |
| 1.3. Максимальное рабочее давление | Не менее 0,4МПа |  |
| 1.4. Объем камеры | Не более 60л |  |
| 1.5. Объем сосуда | 100-110 мл; |  |
| 1.6. Материал сосудов | полимер TFM; |  |
| 1.7. Плотность утечки микроволновой мощности | Не более 1мВт/см2 |  |
| 1.8. Материал корпуса и двери | Нержавеющая сталь Aisi 304 |  |
| 1.10. Частота магнетрона | 2450 МГц. |  |
| 1.11. Загрузка ротора | Не менее 16 сосудов |  |
| Требования по п.2. «Общие требования» |  |  |
| 2.1. Наличие ударопрочной многослойной стальной двери, многослойное окно, наличие блокировки двери; |  |  |
| 2.2. Наличие датчиков для измерения температуры и давления в сосудах либо автоклапанная система сброса; |  |  |
| 2.3. Встроенная вытяжная система для безопасной вентиляции камеры и отвода паров под вытяжку в случае выброса паров в камеру; |  |  |
| 2.4. Наличие функции для отключения системы и предотвращения микроволновой эмиссии в случае неполного запирания или неплотного прилегания двери; |  |  |
| 2.5. Сенсорный экран, графический интерфейс, меню - на русском языке; |  |  |
| 2.6. Встроенная система тестирования для контроля линейного напряжения в сети, температуры, состояния магнетрона, турели, вытяжной системы, галогенной лампочки, блокировок безопасности и панели управления; |  |  |
| 2.7. Электропитание: 220В, 50Гц, до 2,5 кВт; система заземления TN-C-S |  |  |
| Требования по п.3. «Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности» |  |  |
| Требования по п.4. «Требования к поставляемой с оборудованием документации» |  |  |
| Требования по п.5. «Требование по гарантийным обязательствам» |  |  |
| Требования по п.6. «Иные требования» |  | Указание всех составляющих компонентов в соответствии с требованиями технического задания, их каталожных или других идентификационных номеров. Подтверждение технических характеристик должно совпадать с информацией, размещенной на сайте компании производителя. |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.