УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

____________________

«___»__________2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

| 1 | Предмет закупки Количество |  |  | Лабораторная микроволновая система кислотного разложения (минерализации) проб 1 комплект В комплект поставки должно входить: - лабораторная микроволновая система; - сосуды – не менее 16шт*; - запасной сосуд – 1шт; - запасная крышка-уплотнение – 1шт; - подставка для сосудов – 2шт; - динамометрический ключ для открывания сосудов – 1шт. *в зависимости от загрузки ротора предлагаемой модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  |  | Лабораторная микроволновая система для кислотного разложения (минерализации) проб с целью последующего элементного анализа (методами атомно-абсорбционной спектрометрии) |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» |  |  | 26.51.53.830 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные, прочие |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки |  |  | Конкурентный лист В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации |  |  |  |
|  | 1. Технические характеристики |  |  |  |
|  | 1.1. Мощность | 1800 Вт; |  |  |
|  | 1.2. Максимальная выдерживаемая температура, давление | Не менее 310 °С; Не менее 15МПа |  |  |
|  | 1.3. Максимальное рабочее давление | Не менее 0,4МПа |  |  |
|  | 1.4. Объем камеры | Не более 60л |  |  |
|  | 1.5. Объем сосуда | 100-110 мл; |  |  |
|  | 1.6. Материал сосудов | полимер TFM; |  |  |
|  | 1.7. Плотность утечки микроволновой мощности | Не более 1мВт/см2 |  |  |
|  | 1.8. Материал корпуса и двери | Нержавеющая сталь Aisi 304 |  |  |
|  | 1.10. Частота магнетрона | 2450 МГц. |  |  |
|  | 1.11. Загрузка ротора | Не менее 16 сосудов |  |  |
|  | 2. Общие требования |  |  |  |
|  | 2.1. Наличие ударопрочной многослойной стальной двери, многослойное окно, наличие блокировки двери; 2.2. Наличие датчиков для измерения температуры и давления в сосудах либо автоклапанная система сброса; 2.3. Встроенная вытяжная система для безопасной вентиляции камеры и отвода паров под вытяжку в случае выброса паров в камеру; 2.4. Наличие функции для отключения системы и предотвращения микроволновой эмиссии в случае неполного запирания или неплотного прилегания двери; 2.5. Сенсорный экран, графический интерфейс, меню - на русском языке; 2.6. Встроенная система тестирования для контроля линейного напряжения в сети, температуры, состояния магнетрона, турели, вытяжной системы, галогенной лампочки, блокировок безопасности и панели управления; 2.7. Электропитание: 220В, 50Гц, до 2,5 кВт; система заземления TN-C-S |  |  |  |
|  | 3. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности Оборудование должно соответствовать требованиям GMP/GLP, EP, ГФ РБ 2.4.27, CFR 21; Закупаемое оборудование, запасные части и расходные материалы должны быть новыми; Соответствие стандартам безопасности (СЕ); Соответствие требованиям техники безопасности и промышленной санитарии, требованиям ТКП 030-2013 (GMP), действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: уровень шума на рабочем месте не выше 80 дБ; наличие автоматической блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы (при необходимости); материалы, имеющие контакт с продуктом, не должны оказывать влияния на свойства продукта; доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки. Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |  |  |
|  | 4. Требования к поставляемой с оборудованием документации Наличие в комплекте поставки следующих документов: сертификат происхождения, валидационный пакет документов (IQ/OQ) на русском языке, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке на бумажном и электронном носителе, техническая документация. |  |  |  |
|  | 5. Требование по гарантийным обязательствам Гарантийный срок на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев. |  |  |  |
|  | 6. Иные требования В конкурсных предложениях необходимо предоставлять подробную спецификацию с отдельным указанием всех составляющих компонентов в соответствии с требованиями технического задания, их каталожных или других идентификационных номеров. Подтверждение технических характеристик должно совпадать с информацией, размещенной на сайте компании производителя. |  |  |  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | Г.Борисов, ул.Чапаева, 64 Ориентировочный срок поставки – не более 3х месяцев (90 календарных дней). |  |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  | 1й этап: 80% по факту поставки товара на склад покупателя в течение 30 календарных дней; 2й этап: 20% по факту оказания работ (услуг): выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала лаборатории, работы по валидации в течение 30 календарных дней. |  |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) |  | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), работы по валидации (IQ/OQ) с документальным оформлением результатов в соответствии с GMP, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |  |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения |  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. Проект договора прилагается. |  |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия. Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик |  | Участник подает предложение на бумажном носителе в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2021 - ________– закупка микроволновой системы кислотного разложения проб. Подача предложений – до 13.00 «10» августа 2021 года. В предложении участника должно быть предоставлено: - коммерческое предложение (форма прилагается) - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается) - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания |  |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки |  | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |  |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  | 11.1. Копия свидетельство регистрации юридического лица. 11.2. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (примерный образец заявления прилагается) 11.3. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ. 11.4. Квалификационные сертификаты специалистов по сервисному обслуживанию, подтверждающие соответствующие полномочия фирмы-производителя (обязательно наличие не менее 1 сервисного инженера на территории Республики Беларусь). 11.5. Копии сертификата ISO 9001, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС. 11.6. Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель). Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык 11.7. Заявление о применении преференциальной поправки (в случае наличия такого права), а также документы для подтверждения ее применения в соответствии с п.15 Задания |  |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) |  | Наименьшая стоимость |  |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары |  | Не устанавливаются |  |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки |  | Не устанавливаются |  |
| 16 | Ориентировочная стоимость |  | 75 000,00 |  |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке |  | Прилагается |  |

Специалист по организации закупок                             А.А. Новиченок

Главный механик                                                             Д.Н. Галаганюк