Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика жидкостных хроматографов с диодно-матричным детектором.

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| П.20 конкурсной документации Технические требования к оборудованию |  |  |
| 1.1. Четырехканальный градиентный насос на стороне низкого давления с характеристиками: 1.1.1. диапазон давлений 0-600 бар при скоростях потока до 5 мл/мин; 1.1.2. пульсации давления не более 2,0 % при 1 мл/мин; 1.1.3. диапазон скоростей потока 0,1 до 10 мл/мин с шагом 0,1 мл/мин; 1.1.4. относительная погрешность скорости не более 0,07% RSD; 1.1.5. формирование градиента 1-99% с погрешностью не более 0,2% RSD; 1.1.6. дегазатор элюентов on-line с максимальной скоростью до 5 мл/мин на канал; 1.1.7. датчик утечки растворителей; 1.1.8. устройство для непрерывной промывки плунжеров, включающее перистальтический насос и необходимые трубки; 1.1.9. автоматическая поправка на сжимаемость растворителей; 1.1.10. программируемое автоматическое включение/выключение насоса в режиме реального времени; 1.1.11. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.1.12. подставка для элюентов, включающая 4 бутыли из темного стекла по 1 л с крышками и трубками; 1.1.13. набор капилляров и фиттингов. |  |  |
| 1.2. Термостатируемый автосамплер должен обеспечивать: 1.2.1. принцип работы – дозирование с помощью дозирующего устройства; 1.2.2. автоматическое дозирование проб в диапазоне 0,1-100 мкл с шагом 0,1 мкл без замены петли; погрешность дозирования по площади пика не более 0,25% RSD в диапазоне 5-100 мкл; 1.2.3. уровень перекрестного загрязнения не более 0,05%; 1.2.4. ввод проб при давлении в системе до 600 бар; 1.2.5. вместимость не менее 100 виал на 1,5 мл; 1.2.6. автоматическая промывка внутренней и внешней поверхности иглы автосамплера; 1.2.7. датчик утечки растворителей; 1.2.8. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.2.9. программирование включения автосамплера в режиме реального времени; 1.2.10. термостат с термостатированием проб в диапазоне температур 4-40ºС с шагом 1ºС. |  |  |
| 1.3. Термостат колонок: 1.3.1. нагреваемая зона установки колонок; 1.3.2. диапазон температур 10ºС ниже комнатной до 80ºС с шагом 1,0 ºС; 1.3.3. стабильность поддержания температуры: 1,0 °C; 1.3.4. автоматизированный 2-х позиционный 6-портовый кран переключатель потоков элюентов, работающих при давлениях до 600 бар; 1.3.5. вместимость в термостате не менее 2 колонок длиной 30 см каждая; 1.3.6. программирование и автоматическое включение термостата в режиме реального времени; 1.3.7. датчик утечки растворителей; 1.3.8. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате. |  |  |
| 1.4. Диодно-матричный детектор: 1.4.1. количество фотодиодов в матрице не менее 1024; 1.4.2. диапазон длин волн не хуже 190-640 нм; 1.4.3. погрешность настройки длин волн ±1 нм; 1.4.4. частота сбора данных детектора не менее 80 Гц; 1.4.5. линейность до 2,0 АU; 1.4.6. шум не более ±1,0×10-4 AU при 273 нм; 1.4.7. дрейф не более ±2×10-3 AU/час при 273 нм; 1.4.8. одновременная регистрация не менее чем на 8 длинах волн; 1.4.9. возможность снятия 3D-спектра в потоке; 1.4.10. изменяемая ширина спектральной щели; 1.4.11. автоматическая самокалибровка длин волн; 1.4.12. контроль температуры и срока службы лампы; 1.4.13. датчик утечки растворителей; 1.4.14. программирование и автоматическое включение детектора в режиме реального времени; 1.4.15. превентивная диагностика с сохранением данных в электронном формате; 1.4.16. проточная ячейка с длиной оптического пути 10 мм; 1.4.17. максимально допустимое давление на проточной ячейке не менее 120 бар. |  |  |
| 2. Программное обеспечение: Хроматограф должен быть без установленного программного обеспечения производителя, с возможностью установки программного обеспечения «Chromeleon CDS Enterprise» без потери функционала. Полная совместимость с программным обеспечением «Chromeleon CDS Enterprise» и наличие соответствующих драйверов (лицензий). Хроматограф должен управляться ПО «Chromeleon v.7.2.10» без потери функционала, а именно: - полное управление хроматографической системой; - сбор и обработка данных; - самодиагностика оборудования; - проверка готовности к работе; - проведение полного аудита работы, соответствующее требованиям GMP/GLP, EP, ГФ РБ 2.2.46, ТКП 030-2017 приложение 11, CFR 21 Part 11 имеющее возможность задания формул для дополнительных расчетов, возможность конфигурирования для работы в сетевом режиме с множественными системами ВЭЖХ и рабочими местами. |  |  |
| 3. Дополнительная комплектация к хроматографу: - 500 стеклянных виал с резьбой на 1,5 мл с крышками и септами из тефлона; - 100 деактивированных стеклянных конических вставок с инертным полимерным наконечником для виал на 1,5 мл; - 5 пластиковых подставок для 50 виал на 1,5 мл; - набор инструментов, запчастей и расходных материалов, необходимых для запуска хроматографа; - набор инструментов для самостоятельного технического обслуживания всех узлов хроматографа; - 5 крышек (переходники с S40 на GL45 или с GL45 на S40 в комплекте) с трубками и клапанами для бутылей, предотвращающими выброс растворителей в окружающую среду; - 1 крышка (переходник с S40 на GL45 или с GL45 на S40 в комплекте) с трубками и фильтром для бутыли со сливом растворителей; - устройство для аварийного сброса давления, предотвращающее поломку ячейки диодно-матричного детектора; - 2 картриджа в обратный клапан насоса высокого давления; - источник бесперебойного питания on-line типа, обеспечивающий время автономной работы ВЭЖХ (при максимальной загрузке) не менее 10 мин; - черно-белый лазерный принтер. Поставляемый принтер должен быть сертифицирован на территории РБ. Расходные материалы к принтеру должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже; - персональный компьютер в комплекте, позволяющий поддерживать программное обеспечение (характеристики не хуже: Intel Core i5-10400 или аналог; 16 Гб DDR 4 2666 МГц; видео не хуже Intel UHD Graphics 630; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’, DVI, D-Sub; DVD-RW; HDD 2Tb, порты: USB 2.0 не менее 2-х, PS/2 (2), RJ-45 Network – 2 порта 1 Gb; line in, line out, mini PCIe). - персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows 10Pro х64 с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. Электропитание: 220В, 50Гц, 2,2 кВт. Габаритные размеры (В х Ш х Г), не более: 400×500×1000 мм. Оборудование должно соответствовать требованиям GMP/GLP, EP, ГФ РБ 2.2.46, ТКП 030-2017 приложение 11, CFR 21 Part 11 |  |  |
| Общие требования: Документы: протоколы IQ, OQ, PQ на русском языке и руководство пользователя на русском языке. Все модули жидкостного хроматографа должны быть изготовлены одним производителем. Соответствие стандартам безопасности (СЕ). Фирма поставщик должна обеспечивать инсталляцию оборудования, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. Поставляемое оборудование должно быть внесено в Госреестр СИ допущенных к применению в РБ и поверено в Государственном метрологическом органе. В конкурсных предложениях необходимо предоставлять подробную спецификацию с отдельным указанием всех составляющих компонентов в соответствии с требованиями технического задания, их каталожных или других идентификационных номеров. Для подтверждения технических характеристик необходимо предоставить документальное подтверждение (техническую спецификацию) на фирменном бланке завода-изготовителя. Наличие в комплекте поставки следующих документов: сертификат происхождения, валидационный пакет документов (IQ/OQ) на русском языке, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке на бумажном и электронном носителе, техническая документация. |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.