УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

____________________

«___»__________2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

| 1 | Предмет закупки Количество | Климатическая камера 1 комплект В комплект поставки должно входить: Товар: - климатическая камера; - комплект быстроизнашивающихся частей, расходных материалов и фильтров системы водоподготовки для обслуживания климатической камеры в течение двух лет эксплуатации. Работы (услуги): - пусконаладочные работы, государственная метрологическая аттестация по заданным параметрам температуры и влажности, обучение работе обслуживающего персонала, заполнение валидационных документов IQ/OQ с проведением последующей квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» |  |  | 28.29.60.900 Машины, промышленное и лабораторное оборудование для обработки материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры (с электронагревом или без него), прочие, не включенные в другие группировки |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки |  |  | Конкурентный лист В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации 1. Конструктивные и технические требования к оборудованию. 1.1. Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. 1.2. Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. 1.3. Оборудование (климатическая камера) должно состоять из одного шкафа со встроенной системой водоподготовки для возможности прямого подключения к водопроводу хозяйственно-питьевой воды. Наличие дополнительного оборудования (приборов) не встроенных в климатическую камеру – не допускается. 1.4. Система водоподготовки должна иметь индикацию ресурса картриджа водоочистки. 1.5. Оборудование должно быть оснащено четырьмя колесиками, для удобного перемещения, с системой стопоров для фиксации в рабочем положении. 1.6. Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими качественное и безопасное ведение технологического процесса. 1.7. габаритные размеры, мм: не более (ВхШхГ) – 2000х 1400х 1200. 1.8. рабочий объем камеры: от 700 л до 750 л. 1.9. материал внешнего корпуса камеры: нержавеющая сталь. 1.10. материал внутренней (рабочей) поверхности камеры: кислотоустойчивая и щелочеустойчивая нержавеющая сталь. 1.11. тип двери: двухстворчатая распашная; двойная (наружная – из нержавеющей стали; внутренняя – из закаленного безопасного стекла ESG с уплотнением). 1.12. полки: выдвижные, не менее 5 штук с регулировкой по высоте; расстояние между полками: не менее 200 мм; нагрузка на полку – не менее 35кг. 1.13. тип камеры - не проходная, с горизонтальной загрузкой. 1.14. электропитание: 220 В, 50 Гц; мощность – не более 5кВт; степень защиты оболочки электрооборудования – не ниже IP 54. 1.15. увлажнение воздуха с помощью ультразвукового парогенератора. 1.16. нагрев камеры – электронагрев, должен осуществляться с шести сторон (возможно наличие воздушной рубашки), для равномерности и гомогенности температуры в камере. 1.17. циркуляция воздуха в камере – принудительная. 1.18. наличие внутреннего освещения. 1.19. Оборудование должно безотказно работать в помещении с максимальной температурой окружающего воздуха +28°С. 1.20. В случае исполнения климатической камеры с использованием компрессора: применять экологически безопасный хладагент. 2. Технологические требования к оборудованию 2.1. Температурные характеристики (в отсутствие влажности): - диапазон рабочих температур: от +10 до +60°С. - флуктуация температуры – не более 2°С. - вариация температуры при 25/30/40/°С – не более 2°С - неравномерность температуры внутри камеры не более ± 0.3°С. 2.2. Температурные характеристики (в присутствии влажности): - диапазон рабочих температур: от +10 до +60°С. - диапазон влажности: 20-80% отн. вл. - вариация температуры при 25°C/60% отн. вл. – не более 2°С. - вариация температуры при 30°C/65% отн. вл. – не более 2°С. - вариация температуры при 30°C/75% отн. вл. – не более 2°С. - вариация температуры при 40°C/75% отн. вл. – не более 2°С. - флуктуация температуры при 25°C/60% отн. вл. – не более 2°С. - флуктуация температуры при 30°C/65% отн. вл. – не более 2°С. - флуктуация температуры при 30°C/75% отн. вл. – не более 2°С. - флуктуация температуры при 40°C/75% отн. вл. – не более 2°С. - флуктуация влажности при 25°C/60% – не более 5% отн. вл. - флуктуация влажности при 30°C/65% – не более 5% отн. вл. - флуктуация влажности при 30°C/75% – не более 5% отн. вл. - флуктуация влажности при 40°C/75% – не более 5% отн. вл. - неравномерность температуры внутри камеры не более ± 0.3°С. 3. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ; - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться аккредитованной лабораторией в присутствии представителя продавца. В случае превышения уровня шума более 80 дБ при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; - наличие автоматических блокировок, ограждений, приспособлений, для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования; - наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных остановках. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. 4. Требования к электронным компонентам и средствам измерения. Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. Для компонентов с программным обеспечением предоставить программы для обслуживания, кабель для программирования, руководство для программирования. Интерфейс панели управления (оператора) на русском языке. Наличие удаленного доступа для диагностики неисправностей и технического обслуживания оборудования сервисным отделом завода-изготовителя. Рабочие программы, параметры настроек предоставить на электронном носителе. Наличие официальных представительств по продаже в РБ на все электронные компоненты машины. Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура - °С, влажность - %. Наличие микропроцессорного управления с внешним ЖК экраном для управления камерой в автоматическом режиме. Наличие интерфейса RS232 и USB порта для возможности сохранения данных на внешнем носителе. Наличие интерфейса Ethernet для возможности дистанционного управления и мониторинга камерой. Наличие дополнительного валидационного порта для возможности проведения дополнительного, независимого контроля поддерживаемых в камере параметров. Программное обеспечение, отвечающее стандартам GMP/GLP, для удаленного мониторинга и управления камерой. Функциональные характеристики контроллера должны включать в себя: - наличие функции администратора для управления данными различных пользователей; - интерфейс программного обеспечения на русском языке; - наличие функции пользователя для идентификации оператора; - защита программных установок паролем; - функция калибровки температуры в 3 точках (возможность калибровки температуры и влажности непосредственно на контроллере); - регулируемая система нагрева/охлаждения; - регулируемая отсрочка старта; - обзор установленных параметров в процессе работы; - звуковой сигнал о превышении/понижении установленного диапазона температуры и влажности; - сохранение в памяти результатов измерений с отображением в виде графика или таблицы; - сохранение программы при сбоях электропитания; - наличие функции автоматического размораживания; - наличие системы защиты от перегрева с блокировкой нагрева; - сигнализация открытой двери; - сигнализация при сбоях в работе температурного датчика, датчика влажности; - сигнализация при опустошении резервуара с водой или сбоя водоснабжения; - система контроля сбоев электропитания; - часы реального времени; 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации. В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; - инструкция по техническому обслуживанию климатической камеры включающая в себя: перечень работ, периодичность выполнения работ, а также перечень материалов и комплектующих для выполнения работ. - технический паспорт на русском языке; - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; - перечень механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов на русском языке; - протоколы заводских испытаний; - калибровочный сертификат по параметрам температуры и влажности аккредитованной в соответствии с международными стандартами лаборатории; - сертификат страны происхождения оборудования; - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; - сертификат качества ISO. Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. 6. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP/GLP). Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов IQ/OQ, совместно с заказчиком должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017(33050); ТКП 555-2014(02041): - квалификация монтажа (installation qualification, IQ) -документированное подтверждение того, что установленное оборудование, соответствуют утвержденному проекту и рекомендациям производителя.В ходе квалификации монтажа должны быть квалифицированы правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта. - квалификация функционирования (operational qualification, OQ) - документированное подтверждение того, что установленное оборудование, функционируют так, как предусмотрено в рамках ожидаемых рабочих диапазонов. В ходе квалификации функционирования должны быть подтверждены верхние и нижние режимы по температуре и влажности и/или условия «наихудшего случая». Определение времени, в течение которого температура и влажность остаются в пределах установленных значений при открытии двери и достигают заданных значений после закрытия двери. Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. Просим обратить внимание: для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию. В предложениях обязательно должны быть отражены все пункты, изложенные в техническом задании, приведено детальное описание, с предоставлением изображений или фото оборудования и всех составляющих его составных частей. |  |  |  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) |  | Место поставки: г.Борисов, ул.Чапаева, 64 Условия поставки: склад Заказчика CIP г. Борисов для нерезидентов РБ DDP Борисов для резидентов РБ Срок поставки – не более 4х месяцев. |  |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  | 1й этап: 80% по факту поставки товара на склад покупателя в течение 30 календарных (20 банковских) дней; 2й этап: 20% по факту оказания работ (услуг) в течение 30 (20 банковских) календарных дней. |  |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) |  | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, комплект быстроизнашивающихся частей, расходных материалов и фильтров системы водоподготовки для обслуживания климатической камеры в течение двух лет эксплуатации, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, государственная метрологическая аттестация по заданным параметрам температуры и влажности, обучение персонала (не менее 2х человек), валидационный пакет документов IQ/OQ на русском или английском языке (с обязательным переводом на русский язык) с проведением последующей квалификации и заполнением пакета документов, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, а также гарантийные обязательства в течение не менее 24 месяцев. |  |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения |  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. Проект договора прилагается. |  |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия. Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик |  | Участник подает предложение в одном из следующих вариантах: 1. На бумажном носителе в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - ________– закупка климатической камеры. Подача предложений – до 13.00 «22» марта 2022 года. 2. В электронном виде на электронный адрес: aho.zakupki_oz@borimed.com. В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - ________– закупка климатической камеры. Подача предложений – до 13.00 «22» марта 2022 года. В предложении участника должно быть предоставлено: - коммерческое предложение (форма прилагается) - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается) - перечень быстроизнашивающихся частей, расходных материалов и фильтров системы водоподготовки для обслуживания в течение двух лет эксплуатации с указанием их стоимости - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания Цена конкурсного предложения может быть выражена в белорусских рублях, долл.США, евро, RUB. Для приведения цен участников к единым условиям будет применен официальный курс по НБ РБ на дату окончания срока для подготовки и подачи предложений. Срок рассмотрения предложений и принятия решения о выборе поставщика – не более 10 рабочих дня со дня окончания срока для подготовки и подачи предложений. |  |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки |  | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |  |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  | 11.1. Копия свидетельство регистрации юридического лица. 11.2. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (примерный образец заявления прилагается), об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. 11.3. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ. 11.4. Копии сертификата ISO 9001, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС. 11.5. Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель). Копия документа, исполненного на иностранном языке, представляется с переводом на русский язык. |  |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) |  | Наименьшая стоимость |  |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары |  | Не устанавливаются |  |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки |  | Не устанавливаются |  |
| 16 | Ориентировочная стоимость |  | 50 000,00 рублей РБ |  |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке |  | Прилагается |  |

Специалист по организации закупок                             А.А. Новиченок

Главный механик                                                             Д.Н. Галаганюк