УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

____________________

«___»__________2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

| 1 | Предмет закупки Количество | Система очистки воды для получения II типа из водопроводной воды. 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 28.29.12.300 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки | Конкурентный лист В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации: |  |
|  | 1. Производительность – не менее 20л/ч; 2. Удельное сопротивление воды (при 25°С) – 5-10 Мом*см; 3. Содержание частиц размером >0,2мкм – менее 1/мл; 4. Емкость накопительная встроенная – 70-150л; 5. Рабочие условия в помещении – температура +18 - +30°С; 6. Качество исходной воды – питьевая вода, в соответствии с СанПин 10-124РБ99, рН 6-9; 7. Электропитание – 220В, 50ГЦ, максимальная нагрузка не более 4кВт; 8. Оснащение: 8.1. модуль предварительной очистки водопроводной воды; 8.2. мембрана обратного осмоса; 8.3. модуль электродеионизации не требующий замены или химической регенерации; 8.4. накопительный резервуар с контролем уровня и перелива полученой воды в накопительной емкости и автоматическим выключением при наполнении; 8.5. петля автоматической рециркуляции; 8.6. модуль автоматической санитизации со встроенной УФ лампой, срок службы УФ-лампы не менее 2 лет; 8.7. вент фильтр на баке с очищенной водой; 8.8. финишный фильтр 0,22 мкм; 8.9. точка отбора проб – не менее 1 шт.; 8.10. датчик утечки воды. 9. Функциональные характеристики контроллера: 9.1. автоматический запуск программы предварительной промывки мембраны обратного осмоса и модуля электродеионизации после длительного простоя; 9.2. автоматический контроль качества очищенной воды; 9.3. отображение параметров воды, сообщений о техническом обслуживании и неисправностях на экране системы; 9.4. автоматическое оповещение о необходимости замены расходных материалов; 9.5. встроенная защита от утечки. 10. Внешние размеры, мм - глубина или ширина не более 950, высота не более 2000; 11. Эксплуатация и обслуживание: 11.1. простая замена картриджей пользователем без привлечения сервисных инженеров; 11.2. замена расходных материалов не чаще одного раза в год или после 25000 литров при питающей воде покупателя. 12. Комплект поставки: 12.1. Комплект цены и поставки системы очистки воды для получения воды II типа из водопроводной воды должен быть полным, без дополнительных расходов покупателем в процессе эксплуатации в течение года (или 25 000 литров). 12.2. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию, техническая документация, валидационный пакет документов IQ/OQ/PQ. 13. Опции: 13.1. Комплект средств необходимых для проведения санитизации в течение года – указать перечень и цену. 13.2. Комплект расходных материалов для замены на год эксплуатации – указать перечень и цену. 14. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Срок приезда инженера с момента вызова в случае неисправности или при необходимости проведения диагностики, не более 48 часов. Послегарантийное обслуживание не менее 10 лет. 15. Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям: 15.1. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; 15.2. технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь; 15.3. шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах: давление - Па, температура - °С; 15.4. максимальный уровень шума при любом режиме работы оборудования не более 80 Дб; 16. Наличие в комплекте поставки следующих документов - сертификат происхождения, протоколы заводских испытаний, валидационный пакет документов (IQ/OQ/PQ) на русском или английском языке, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке. 17. Форма протоколов IQ, OQ, PQ а также список и количество требуемых тестовых материалов, методики проведения тестов и требуемое оборудование, необходимые для проведения валидации должны быть согласованы с заказчиком. |  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Г.Борисов, ул.Чапаева, 64 Ориентировочны срок поставки – 60 календарных дней |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | По факту поставки товара в течение 30 календарных дней |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), заполнением протоколов IQ/OQ/PQ согласно DIN 12800, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения | Договор заключается в срок не ранее чем через 5 рабочих дней со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. Если стоимость закупки не превышает 3000 базовых величин на день принятия решения о выборе победителя, - трех рабочих дней после выбора. Договор заключает в валюте, предлагаемой участников в предложении и с оплатой в рублях РБ. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия. Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в бумажном виде в запечатанном конверте по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64. На конверте должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист – закупка системы очистки воды. Подача предложений – до 13.00 «12» мая 2021 года. В предложении участника должно быть предоставлено: - коммерческое предложение (форма прилагается) - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается) - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 11.1. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ. 11.2. Копия свидетельство регистрации юридического лица. 11.3. Копии сертификатов, деклараций на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 11.4. Заявление о применении преференциальной поправки (в случае наличия такого права), а также документы для подтверждения ее применения в соответствии с п.15 Задания 11.5. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. 11.6. Сведения о наличии опыта поставок аналогичного оборудования. |
| 13 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | Наименьшая стоимость |
| 14 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливаются |
| 15 | Условия применения преференциальной поправки | При проведении процедуры закупки, применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов в случае предложения участником процедуры закупки товаров, происходящих из Республики Беларусь, а также стран, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. При применении преференциальной поправки цены предложений участников процедуры закупки, предлагающих товары, указанные в части первой настоящего подпункта, уменьшаются на 15 процентов для целей оценки и сравнения предложений. Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки, является один из документов: - для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров; - для товаров, происходящих из государств - участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом). Документ должен быть выдан не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи предложения |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 55 000 BYN |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | 1. ООО «ТехноХимРеагентБел» (Р-11845-2020) - info@txr.by 2. ЧСУП «СаПаС-плюс» (Р-11951-2020) - pashaS1973@mal.ru 3. ЗАО «Пять Океанов» (Р-12047-2020) - info@5ok.by, tv@5ok.by 4. ООО «Евровода» (Р-12069-2020) - tender@evrovoda.by 5. ООО «АМАЗОН» (Р-12107-2020) - prom@amazon.by, office@amazon.by; 6. ЧТПУП «Акватехнология» (Р-12134-2020) - d.k.voda@mail.ru, akva65200@gmail.com; 7. ООО «Ньютерм» (Р-12669-2020) - info@newtherm.by; 8. ООО «Формула Воды» (Р-12707-2020) - info@formulah2o.by 9. ЧПУП «НПК Евровода» (Р-13038-2020) - osipchik@evrovoda.by |

Специалист по организации закупок                             А.А. Новиченок

Главный механик                                                             Д.Н. Галаганюк