Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика Online/Offline-системы растворения UV/VIS

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| П.20 конкурсной документации Технические требования к оборудованию |  |  |
| - Система на 14 самоцентрирующихся сосудов. - ЖК экран или сенсорный. - Наличие звуковой сигнализации. - Возможность задать более 20 контрольных точек за 1 тест - Способ термостатирования: общая цельнотянутая бесшовная водяная баня с выносным виброизолированным циркуляционным термостатом. Термостатирование 37±0,5°С. - Обязательно наличие функции контроля температуры в сосудах. - Обязательно наличие функции автоматического вброса в сосуд лекарственной формы, обеспечивающей одновременное начала анализа для всех сосудов по достижении температуры, с возможностью ручного ввода. - Обязательное наличие автоматической системы отбора проб, обеспечивающей погружение и регулировку погружения пробоотборных канюль в сосуды только на время отбора проб. - Наличие функции подъема и опускания верхней части аппарата, для смены сосудов и перемешивающих лопаток или корзинок. - Разборные штифты корзин и лопаток. Скорость вращения штифтов в диапазоне 20-250 RPM. - Тестер растворимости должен комплектоваться станцией отбора проб со следующими характеристиками: 11.1. возможность сохранения методик определения растворимости более 40 шт; 11.2. встроенное устройство фильтрации образца при помощи одноразовых фильтров; 11.3. возможность промывки, слива, замены среды; 11.4. возможность автоматического отбора образцов в стандартные 1,5 мл укупоренные виалы для ВЭЖХ, пробирки 10÷20 мл, с точностью +/- 0,5 мл; 11.5. специальная процедура для высокопенных субстанций; 11.6. станция отбора проб должна быть совместима со стандартными штативами для ВЭЖХ виал; 11.7. насос поршневой, 14-ти канальный; 11.8 функция двойной фильтрации; 11.9. объем отбора образца не менее 0,5-25 мл; 11.10. автоматическое фотометрирование образца на двухлучевом двенадцати канальном спектрофотометре с изменяемой шириной щели монохроматора. - Наличие коллектора со следующими характеристики: 12.1. движение плеча-робота в направлениях X-Y отвечает всем требованиям автоматического отбора проб, таких как сбор, смешивание, аспирация и разбавление образцов; 12.2. погружение в пробу для сбора всего образцов с помощью промывки, разбавителя и механизма перемешивания; 12.3. погружной механизм прокалывает перегородки (предварительно разрезанные) флаконов, чтобы предотвратить потери при испарении; 12.4. специальный датчик определяет положение и тип лотка, используемого для предотвращения человеческих ошибок; 12.5. полностью покрыт, чтобы предотвратить загрязнение и воздушные сквозняки, которые вызывают избыточное испарение собранных образцов; 12.6. эргономичный дизайн для экономия рабочего места; 12.7. легкое удаление лотка для отходов; 12.8. 14 одноразовых шприцевых фильтров могут быть установлены для фильтрации после насоса; 12.9. визуальная индикация состояния сборщика проб. 13. Набор стандартных аксессуаров для коллектора 13.1. комбинированный Штатив для коллектора для ВЭЖХ виал и пробирок на 20 мл. – 1 шт.; 13.2. набор ВЭЖХ стеклянных виал 1,5 мл 100шт.; 13.3. набор стеклянных пробирок 10÷20мл 100шт. - Система подготовки среды: 14.1. объем среды для приготовления – не менее 8 л; 14.2. время, необходимое для приготовления 8 л среды – не более 15 мин; 14.3. количество входных отверстий для концентрата среды – 3; 14.4. погрешность смешивания с отношением концентрат-вода от 1:9 до 1:1 – не более 1%; 14.5. автоматическая очистка контейнера и трубопровода; 14.6. возможность сохранения не менее 20 методов приготовления; 14.7. возможность использования пенообразующей среды; 14.8. объем дозирования – 50-1000 мл; 14.9. погрешность дозирования – не более 1%; 14.10. погрешность взвешивания – не более 0,1% при 2 кг; 14.11. функция нагрева среды до 50 ºC с точностью ±0,5 ºC; 14.12. функция дегазации среды. 15. Лицензионное единое программное обеспечение должно осуществлять полное управление системой растворения, соответствовать требованиям GMP/GLP, EP, ТКП 030-2017 приложение 11, CFR 21 Part 11. 16. В комплект поставки должны входить: 16.1. штатив под стандартные виалы для ВЭЖХ; 16.2. сосуды 1 л из прозрачного стекла – 14 шт; 16.3. сосуды 1 л из темного стекла – 14 шт; 16.4. шток (шафт) – 14 шт; 16.5. лопасть стальная по USP1 – 14 шт; 16.6. крепление корзины – 14 шт; 16.7. корзина стандартная по USP2 – 14 шт; 16.8. штоки и лопасти из нерж. стали; 16.9.фильтры для канюль 10 мкм – 1000 шт; 16.10. с прибором должны поставляться инструменты и приспособления для правильной установки и центрирования как самого аппарата, так и сосудов и перемешивающих устройств. 16.11. набор для проведения ежедневной калибровки прибора; 16.12. дезинфицирующий раствор для теплоносителя – 2 шт; 16.13. источник бесперебойного питания on-line типа, обеспечивающий время автономной работы системы (при максимальной нагрузке) не менее 5 мин; 16.14. черно-белый лазерный принтер. Поставляемый принтер должен быть сертифицирован на территории РБ. Расходные материалы к принтеру должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже; 16.15. персональный компьютер в комплекте, позволяющий поддерживать программное обеспечение (характеристики не хуже: Intel Core i5 BOX, 3,4 ГГц; 8 Гб DDR III 1333 Гц; nVidia, 2 Gb, 128bit; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’, DVI, D-Sub; DVD-RW; HDD 2000Gb, порты: USB 2.0 (8x), PS/2 (2), RJ-45 Network (1 + 1 USB- Ethernet Adapter), VGA, DisplayPort, line in, line out, mini PCIe). 16.16. персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. 16.17. документы: протоколы IQ, OQ, PQ на русском языке и руководство пользователя на русском языке. 16.18. стандарты для проведения PQ поставляет Поставщик. Общие требования: Закупаемое оборудование, запасные части и расходные материалы должны быть новыми. Соответствие стандартам безопасности (СЕ) В конкурсных предложениях необходимо предоставлять подробную спецификацию с отдельным указанием всех составляющих компонентов в соответствии с требованиями технического задания, их каталожных или других идентификационных номеров. Для подтверждения технических характеристик необходимо предоставить документальное подтверждение (техническую спецификацию) на фирменном бланке завода-изготовителя. Наличие в комплекте поставки следующих документов: сертификат происхождения, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке на бумажном и электронном носителе, техническая документация. Подтверждение технических характеристик должно совпадать с информацией, размещенной на сайте компании производителя. Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в Государственном метрологическом органе. |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.